## 1.daļa
2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMA FORMA
Nr. p.k. | Ierīces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Piedāvātās ierīces tehniskie parametri (nelietot terminus atbilst/neatbilst, lielāks vai mazāks) | Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju, norādot kur atrodama dotās pozīcijas informācija
Ražotājvalsts
Ražotājs
Nosaukums un modelis
Elektriski regulējama pacienta funkcionālā gulta ar pret izgulējumu matraci (5 gab.)
1 | Veicamās funkcijas
1.1. | Pacientu aprūpei
2 | Tehniskās prasības
2.1. | Gultai jāatbilst standartam EN 60601-52
2.2. | Gultas celtspēja ne mazāk kā 250 kg.
2.3. | 4 - sekciju pacienta virsma 200 x 90 cm (garums x platums) ± 2 cm
2.4. | Ārējie izmēri: 218 x 99 cm (garums x platums) ± 2 cm
2.5. | Trendelenburga / antiTrendelenburg pozīcija 15° ±2°, regulējama ar elektromotoru
2.6. | Atzveltnes un augšstilbu sekcija regulējama ar elektromotoru
2.7. | Atzveltnes sekcijas pacelšana līdz vismaz 70° leņķim
2.8. | Augšstilbu sekcijas pacelšanas līdz vismaz 34° leņķim
2.9. | Augstuma regulācija no 40 līdz 77 cm ± 2 cm, regulējama ar elektromotoru
2.10. | Ievelkama muguras sekcija par 10 cm ± 2 cm un augšstilbu sekcija par 6 cm ± 2 cm, to pacelšanas brīdī, kas samazina izgulējumu rašanos
2.11. | Matrača platforma ar noņemamiem plastikāta paneļiem
2.12. | Izņemams plastikāta galvgalis un kājgalis ar fiksācijas mehānismu
2.13. | 4 plastikāta sānu margas ar krāsu dekoru
2.14. | Galvgaļa sānu margās iestrādātas kontrolpultis gultas regulācijai
2.15. | Sānu margu kontrolpults funkcijas:
2.15.1. | Pults drošības aktivizācijas poga
2.15.2. | Augstuma regulācija
2.15.3. | Atsevišķi regulējama atzveltnes sekcija un kāju sekcija
2.15.4. | Trendelenburg / reversTrendelenburg pozīcija
2.15.5. | Kardiālā krēsla pozīcija ieprogrammēta, nospiežot šo pogu, gultas platformai tiek pacelta atzveltnes un kāju sekcija, izveidojot krēsla formu
2.15.6. | Kājgalī izvietota daktera kontrolpults
2.16. | Daktera rokas kontrolpults funkcijas:
2.16.1. | Pults drošības aktivizācijas poga
2.16.2. | Sānu margu funkciju bloķēšana augstuma regulācijai, atzveltnes regulācijai un kāju sekcijas regulācijai
2.16.3. | Trendelenburga pozīcija/ reversTrendelenburg pozīcija
2.16.4. | CPR reanimācijas pozīcija ieprogrammēta, nospiežot šo pogu, gulta tiek nolaista zemākajā pozīcijā un iztaisnota pacienta platforma
2.17. | Pacienta fiksācijas jostu stiprinājumu vietas
2.18. | 4 riteņi, ne mazāki kā Ø 150 mm ar centrālu bremžu sistēmu
2.19. | 4 turētāji – āķi maziem aksesuāriem gultas sānu malās
2.20. | 2 turētāji infūzijas statīviem vai piecelšanās stienim
2.21. | 4 stūru aizsarg riņķi
2.22. | Integrēta baterija- akumulators ar uzlādes funkciju, kas nodrošina visu elektriski darbināmo elektromotoru funkcijas, ja gulta ir atvienota no strāvas padeves
2.23. | Teleskopisks infūziju statīvs
2.24. | I pakāpes pretizgulējumu matracis
2.24.1. | Pārvalks - ūdensnecaurlaidīgs materiāls, elpojošs, kas nepieļauj ādas svīšanu
2.24.2. | Matrača pārvalka mazgāšanas temperatūra vismaz līdz 70°C
2.24.3. | Viegli kopjams un dezinficējams ar slimnīcā pielietotiem dezinfekcijas līdzekļiem
2.24.4. | Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvējslēdzi, kuram ir pārmala, kas nepieļauj mitruma iekļūšanu matracī
2.24.5. | Izmēri: garums 200 x 90 x 14 cm ±0,5 cm (garums x platums x augstums)
3 | Citas prasības
3.1. | Ražotāja autorizācijas vēstule, kas apliecina piegādātāja tiesības izplatīt attiecīgā ražotāja produkciju.
3.2. | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42
3.3. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā
3.4. | Garantijas laiks ne mazāk par 24 (divdesmit četriem) kalendāriem mēnešiem no uzstādīšanas brīža un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas
3.5. | Garantija ietver defektu novēršanu, kā arī veicamās regulārās apkopes saskaņā ar lietošanas un servisa instrukciju, nepieciešamo detaļu nomaiņu.
3.6. | Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no izsaukuma saņemšanas brīža.
3.7. | Aprīkojums ir jauns, iepriekš nelietots un nesatur lietotas vai atjaunotas detaļas.
3.8. | Krāsu izvēle jāsaskaņo ar pasūtītāju pie piegādes
3.9. | Piegādes termiņš: līdz 12 (divpadsmit) nedēļām no līguma noslēgšanas dienas
3.10. | Jāveic darbinieku apmācība darbam ar piegādāto un uzstādīto aprīkojumu
| Amata nosaukums | Paraksts | Vārds un uzvārds
2018.gada _______________________

## 2.daļa
2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMA FORMA
Nr. p.k. | Ierīces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Piedāvātās ierīces tehniskie parametri (nelietot terminus atbilst/neatbilst, lielāks vai mazāks) | Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju, norādot kur atrodama dotās pozīcijas informācija
Ražotājvalsts
Ražotājs
Nosaukums un modelis
Funkcionālā diagnostikas sistēma (EKG, spirometrs, veloergometrs ar atbilstošu datorprogrammu, Holtera reģistrators)
1 | Elektrokardiogrāfs (EKG)
Tehniskās prasības
1.1. | Kompakts, ērti pārvietojams portatīvais elektrokardiogrāfs
1.2. | Ne mazāk kā 12 EKG novadījumu monitorēšani un iekārtas vadībai
1.3. | Skārienjūtīgs ne mazāk kā 8 collu LCD ekrāns
1.4. | Ekrāna izšķirtspēja vismaz 1024x768 pikseļi
1.5. | Datu ievade un iekārtas vadība caur skārienjūtīgu ekrānu
1.6. | Iespēja vienlaicīgi novērot 12 EKG novadījumus uz ekrāna, vienlaicīgi redzot uzstādītotos parametrus pierakstam un kardiogrāfa vadībai
1.7. | Neapmierinoša EKG elektrodu kontakta gadījumā ar pacientu, informācijai jābūt redzamai uz ekrāna, uzrādot attiecīgo EKG novadījumu
1.8. | EKG signāla skanēšanas biežums ne mazāks kā 30 000 paraugi sekundē katrā novadījumā
1.9. | EKG saglabāšanas biežums ne mazāk kā 1000 HZ visiem nodalījumiem
1.10. | Iespēja uz ekrāna redzēt pierakstīto kardiogrammu
1.11. | Datorizēti mērījumi
1.12. | Iespēja EKG iegūt ne mazāk kā 10 sekunžu laikā
1.13. | Iespēja EKG ritmu pierakstīt ne mazāk kā 4 min
1.14. | Defibrilācijas aizsardzība
1.15. | Standarta interfeisi: LAN, USB
1.16. | Iebūvēts bezvada raidītājs WiFi
1.17. | Kardiogrāfa darbība gan automātiskajā režīmā, gan manuālajā režīmā
1.18. | Iebūvēta atmiņa ne mazāk kā 350 EKG ierakstiem
1.19. | Regulējami miogrāfijas filtri: 25, 40, 150, 250 HZ
1.20. | Tīkla filtrs 50-60 HZ
1.21. | EKG rezultātu izdrukāšanas iespējas ar printēšanas priekšskatu
1.22. | Pieraksta ātruma izvēles iespējas
1.23. | Pastiprinājums: vismaz 5, 10, 20 mm/mV
1.24. | Kardiogrāfa pierakstu datu izvēles iespējas
1.25. | Iespēja pievienot ārējo USB atmiņas spraudni, svītrkoda lasītāju, vakuuma elektroda sistēmu
1.26. | Tiešā PDF formāta datu glabāšana USB atmiņas spraudnī
1.27. | Iespēja papildināt iekārtu ar automātisko EKG interpretāciju, darbu saraksta programmu, konorārās attērijs algoritmu (Culprit Coronary Artery Algoruthm)
1.28. | Automatizēts EKG mērījums un digitālā EKG interpretācija bērniem
1.29. | Automatizēts EKG mērījums un digitālā EKG interpretācija pieaugušajiem
1.30. | Saglabāto EKG datu pārsūtīšanas iespējas
1.31. | Kardiogrāfa ilgstoša autonoma darbība (ne mazāk kā 4 stundas darbības režīmā) no uzlādējama akumulatora
1.32. | Kardiogrāfa darbības nodrošināšanai nepieciešamo piederumu komplekts (kabeļi, vadi, elektrodi, printera papīrs, kontakželeja)
2 | Spirometrs
Tehniskās prasības
2.1. | Ultraskaņas plūsmas sensors
2.2. | Spirometrijas plūsma: 0-20 L/s +/- 0,1 L/s, ar precizitāti +/- 2% un ar izšķirtspēju 1ml
2.3. | Spirometrijas tilpums: rādījumi ar precizitāti +/- 2% un ar izšķirtspēju 1ml
2.4. | Elpošanas pretestība ne lielāka kā 0.002 kPa/l/s
2.5. | Spirometrijas programmai jāspēj veikt apjoma korekcijas koeficientos STPD un BTPS, pamatojoties uz iekārtas mērījumiem (temperatūra, apkārtējais spiediens) un uz manuāli iestatītiem mērījumiem
2.6. | Interfeiss ar datoru caur USB
2.7. | Salīdzināšanas iespējas pirms/pēc rādījumiem
2.8. | Ekstrapolēta prognozētā vērtība
2.9. | Atbilst jaunākām ATS/ERS vadlīnijām
2.10. | Spirometrijas līknes un rezultāti tiek atspoguļoti datorprogrammā
2.11. | Jābūt savietojamai ar Windows operētāju sistēmu
2.12. | Jādod iespēja ievadīt un uzglabāt izmeklējamo personu datus
2.13. | Spirometrijas datus programmā iespējams saglabāt, dzēst, arhivēt, nosūtīt, importēt un eksportēt, kā arī pārveidot datus un interpretāciju PDF faila formātā.
2.14. | Jādod iespēja sastādīt drukāšanas protokolu un izdrukāt uz datoram pievienota printera
2.15. | Programmā attēlojamie dati:
2.16. | Grafiski atspoguļo reāla laika mērījumi
2.17. | Pēc mērījumu beigšanas atspoguļo iegūtos rezultātus, gan grafiski, gan skaitliski.
2.18. | Trendu displejs
2.19. | Prognozēšanas vienādojumi
2.20. | Spirometra iekārtas izmēri ne lielāki par 180 x 90 x 90 mm (+/- 10%)
2.21. | Spirometra sensora svars ne lielāks par 185 g (+/- 10%)
3 | Veloergometrs ar atbilstošu datorkomplektu un programmu
Tehniskās prasības
3.1. | Digitālais miera un slodzes elektrokardiogrāfs ar datora programmatūru
3.1.1. | Kardiogrāfam jāveic miera un slodzes EKG pieraksta funkcijas ar programmnodrošinājumu
3.1.2. | Iespēja ierakstīt vienlaicīgi visus 12 novadījumus
3.1.3. | Kardiostimulatora detektēšana: ≥ ± 2mV/ ≥ 0.1ms
3.1.4. | Ieejas pretestība: > 100M Ω
3.1.5. | Izmēri ne lielāki kā 100x80x20mm
3.1.6. | Frekvenču diapazons: no 0.05 līdz 150 Hz (IEC/AHA)
3.1.7. | EKG signāla skanēšanas biežums ne mazāk kā 8000 Hz
3.1.8. | EKG saglabāšanas biežums ne mazāk kā 500 Hz
3.1.9. | Izšķirtspēja ne mazāk kā 12 bit
3.1.10. | Amplitūdas kvantizācija ne mazāk kā 2.5 µ V/bit
3.1.11. | EKG datu pārraide uz datoru arUSB kabeli
3.1.12. | Vienlaicīga 12 kanālu ierakstīsana
3.1.13. | EKG saglabāto datu pārskatīšana un pārvērtēšana
3.1.14. | Miera ritms arnotikumiem un pilnu atklāšanu (max 2 stundas)
3.1.15. | QT dispersija
3.1.16. | Novadījumu izvēle pēc vajadzības
3.1.17. | Ekrānā attēlojamie novadījumi: 3,6 vai 12
3.1.18. | Novadījumu ātrums: 6.25, 12.5, 25.5 mm/sek
3.1.19. | Novadījumu jūtības regulācija: 5/10/20/40mm/mV
3.1.21. | Ekrāna attēlotie signāla dati: sirds ritms, sirds ritma limits, asinsspiediens, slodzes pilkstenis, soļa pulkstenis, fāzes pulkstenis, protokols, ātrums, pakāpe, vati, METs, RPP
3.1.22. | Ekrāna attēlotie dati: ST skenēšana, vidējais komplekss, aritmijas, ventrikulārā ektopiska/min skaitītājs, 12 novadījumu pārbaude, tabulas kopsavilkums, saglabātas EKG stripi, interpretācija, brīdinājuma ziņojumi
3.1.23. | Pacienta dati
3.1.24. | Slodzes EKG- sistēmas un lietotāja definēti protokoli ar automātisku veloergometra kontroli
3.1.25. | Filtri:
3.1.26. | Muskuļu trīces filtrs: 0-150 Hz ± 5 Hz
3.1.27. | Tīkla filtrs 50/60Hz
3.1.28. | Artefaktu, izolīnijas stabilizācijas filtrs
3.1.29. | Skaļa trokšņa slāpēšanas filtrs
3.1.30. | Aritmijas detektēšana VEBR
3.2. | Vakuumelektrodu sistēma
3.2.1. | 10 novadījumu vakuumelektrodu komplekts ar statīvu un stiprinājumu
3.2.2. | EKG kabelis ar vairākkārt lietojamu elektrodu komplektu
3.2.3. | Vakuumelektrodu komplekts ar regulējamu vakuumu (ne mazāk kā 5 soļi)
3.2.4. | Vakuuma spiediens 0-500 mbar ± 10mbar
3.2.5. | Gaisa plūsmas ātrums 0-5.5 litri/min ± 0.5l/min
3.2.6. | Elektrodu materiāls Ag/AgCl
3.2.7. | Kabeļa manuāla regulēšana no 80 līdz 110 cm ± 5cm
3.3. | Veloergometrs
3.3.1. | Datora kontrolēts veloergometrs slodzes testam kardioloģijā
3.3.2. | LCD ekrāns ar izmēru ne mazāku kā 90x70 mm
3.3.3. | Mikroprocesoru kontrolētas bremzes
3.3.4. | Slodzes kontrole no 6 - 999 W ± 3%
3.3.5. | Pedāļu rotācijas diapazons 30 - 130 apgr/min ± 3%
3.3.6. | Roktura regulācija 350 grādi ± 3%
3.3.7. | Sēdekļa augstuma elektriska regulācija
3.3.8. | Digitāls USB un RS-232 interfeiss
3.3.9. | Pacienta maksimālais svars ne vairāk kā 250 kg
3.3.10. | Iebūvēts automātisks asinsspiediena mērīšanas modulis
3.3.11. | Asinsspiediena mērīšanas diapazons 35 - 280 mmHg ± 3%
3.3.12. | Veloergometra izmēri: 110x60x125 ± 5cm
3.2.13. | Veloergometra svars: 85kg ± 5kg
3.4. | Komplektācija
3.4.1. | Digitālais miera un slodzes elektrokardiogrāfs ar datorprogrammu
3.4.2. | Vakuumelektrodu sistēma ar stiprinājumu pie galda
3.4.3. | Veloergometrs ar asinsspiediena mērītāju
3.4.4. | Datorkomplekts - dators, monitors, printeris, klaviatūra, datorpele
4 | Holtera reģistrators
Tehniskās prasības
4.1. | Iespēja ierakstīt 3 kanālu EKG
4.2. | 3 novadījuma kanāli
4.3. | Sirds stimulatora ritma detektēšana
4.4. | datu nosūtīšana uz datoru ar SD karti
4.5. | Nolasīšanas frekvence - ne mazāk kā 8000 Hz visos kanālos
4.6. | Saglabāšanas frekvence ne mazāk kā 250 Hz
4.7. | Izšķirtspēja ne mazāk kā 12 bitu
4.8. | Sirds stimulatora detektēšana notiek ar ne mazāk kā 250 µ s reālā laika izšķirtspēju
4.9. | Iebūvēts mikrofons skaņas ierakstīšanai
4.10. | Iespēja atzīmēt klīniskus notikumus
4.11. | Iespēja uz ekrāna redzēt pacienta datus
4.12. | Impedances pārbaude
4.13. | Pacienta kabelis ar 5 līdz 7 novadījumiem
4.14. | Informācijas saglabāšanas iespējas - atbalsta FAT16, FAT32 un HD- SD atmiņas kartes (3 Gb)
4.15. | Darbība no 1 gab AAA baterijas
4.16. | Pieraksta ilgums ar 1 gab AAA bateriju, to nenomainot, ne mazāk par 50 stundām
4.17. | Ūdensnecaurlaidīgs un triecienu izturīgs ierīces korpuss. Aizsardzības klase ne mazāka par IPX4
4.18. | Ierīces izmēri 9x7x3cm ± 2cm
4.19. | Ierīces tehniskajām iespējām un pieraksta kvalitātei jābūt iespējai veikt sekojošu rādītāju analīzi:
4.20. | ST segmenta analīze
4.21. | QT intervāla analīze
4.22. | HRV analīze
4.23. | Elektriskā sirds stimulatora darbības analīze
4.24. | Sirds ritma signāla kvalitātes apstrādes programma, kas samazina trokšņus, artefaktus, EKG padarot lineāru
4.25. | Iespējas uzstādīt ierakstīšanas laikus: 8, 12, 24, 48, 72 stundas vai nepārtrauktu ierakstīšanu
4.26. | Holtera saderība ar analīzes programmu Darwin
5 | Citas prasības
5.1. | Ražotāja autorizācijas vēstule, kas apliecina pretendenta tiesības piedāvāt attiecīgā ražotāja produkciju.
5.2. | Iekārtai jābūt CE marķētai (atbilstoši medicīnas ierīču direktīvas 93/42/EEC prasībām).
5.3. | Inženiera sertifikāts, kurš veiks servisa apkopi
5.4. | Lietošanas un servisa instrukcija latviešu valodā
5.5. | Ierīces garantijas laiks ne mazāk par 24 (divdesmitčetriem) kalendāriem mēnešiem no uzstādīšanas brīža un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas
5.6. | Garantija ietver defektu novēršanu, kā arī veicamās regulārās apkopes saskaņā ar ierīces lietošanas un servisa instrukciju, nepieciešamo detaļu nomaiņu, nepieciešamo jauninājumu ieviešanu.
5.7. | Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no izsaukuma saņemšanas brīža.
5.8. | Ierīce/Aprīkojums ir jauns, iepriekš nelietots un nesatur lietotas vai atjaunotas detaļas.
5.9. | Piegādes termiņš: līdz 12 (divpadsmit) nedēļām no līguma noslēgšanas dienas
5.10. | Jāveic darbinieku apmācība darbam ar piegādāto un uzstādīto ierīci/aprīkojumu
| Amata nosaukums | Paraksts | Vārds un uzvārds
2018.gada _______________________