2. pielikums iepirkuma

RRS-2016/5

„Jauna AUGĻA KARDIOTOKOGRĀFA

AR BEZVADU ZONŽU SISTĒMU IEGĀDE”

Instrukcijai

Tehniskā Specifikācija

| Nr. | Iekārtas nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Atbilstība jā/nē | Atsauce uz informatīvo materiālu, lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fetālais monitors |  |  |
| 1.1 | Vismaz 6,5 collu krāsainais skārienjūtīgais TFT ekrāns |  |  |
| 1.2 | Visu US un TOCO mērījumu vienlaicīga attēlošana uz ekrāna |  |  |
| 1.3 | US signāla kvalitātes indikators visiem US kanāliem |  |  |
| 1.4 | Ir iespēja attēlot mātes EKG uz ekrāna |  |  |
| 1.5 | US un TOCO zondes automātiska atpazīšana |  |  |
| 1.6 | Mātes pulsa mērīšana izmantojot TOCO zondi bez papildus elektrodiem un sensoriem |  |  |
| 1.6.1 | mātes pulsa merījumu diapazons no TOCO zondes ir vismaz no 40 līdz 240 sitieniem minūtē |  |  |
| 1.6.2 | merījuma kļūda ne vairāk kā 2% vai 1sit./minūtē (atkārībā, kas lielāks) |  |  |
| 1.7 | LED indikators uz zondēm (lai precīzi noteiktu mērījuma avotu)LED indikators uz zondēm (lai precīzi noteiktu mērījuma avotu)LED indikators uz zondēm (lai precīzi noteiktu mērījuma avotu)LED indikators uz zondēm (lai precīzi noteiktu mērījuma avotu) |  |  |
| 1.8 | Ūdens izturīgas US un TOCO zondes |  |  |
| 1.9 | Dvīņu monitoringa iespēja |  |  |
| 1.10 | Trīnīšu monitoringa iespēja |  |  |
| 1.11 | Ir iespēja papildināt ar mātes neinvazīvā asinsspiediena mērīšanas funkciju |  |  |
| 1.12 | Neinvazīvā asinsspiediena mērīšanas diapazoni vismaz robežās: sistoliskais – no 30 līdz 270 mmHg; diastoliskais – no 10 līdz 245 mmHg; |  |  |
| 1.13 | Mātes pulsa – augļa pulsa kanālu pārklašanās pārbaude |  |  |
| 1.14 | US kanālu pārklāšanās pārbaude monitorējot dvinīšus vai trīnīšus |  |  |
| 1.15 | Integrēts termoprinteris, kas printē – fetāla pulsa līkni, mātes pulsa līkni, TOCO mērījuma līkni, augļa kustību intensitāti (FMP), laiku, datumu un pacienta informāciju |  |  |
| 1.16 | Ir integrēts ameklējuma ilguma taimeris (NST Timer) |  |  |
| 1.17 | Uz izdrukas var atdalīt augļa pulsa līknes vienu no otras (lai tās nepārklājas), ērtākai analīzei (monitorējot dvīnīšus vai trīnīšus) |  |  |
| 1.18 | US mērījuma diapazons (augļa sirdsdarbība): vismaz no 50 līdz 240 sitieniem minūtē |  |  |
| 1.19 | Tehniskās un fizioloģiskās trauksmes ar vizuālo un skaņas indikāciju |  |  |
| 1.20 | Konfigurējamas trauksmes robežas fizioloģiskām trauksmēm |  |  |
| 1.21 | Konfigurējams printera drukas ātrums |  |  |
| 1.22 | Augļa izmeklējuma datu saglabāšana vismaz 1 stundas garumā |  |  |
| 1.23 | Regulējams displeja slīpuma leņķis |  |  |
| 1.24 | Komplektācija |  |  |
| 1.24.1 | Fetālais monitors - 1 gab. |  |  |
| 1.24.2 | Lietošanas instrukcija latviešu valodā - 1 gab. |  |  |
| 1.24.3 | Vēdera jostas - 4 gab. |  |  |
| 2. | Bezvadu zonžu sistēma |  |  |
| 2.1 | Nodrošina nepārtrauktu augļa un mātes rādītāju mērījumus atrodoties vismaz 75 m attālumā no stacionārā esošiem karditokogrāfiem (fetāliem monitoriem) |  |  |
| 2.2 | US un TOCO ūdens izturīgas, bezvadu zondes; |  |  |
| 2.3 | Zondes ar indikatoru, kas parāda baterejas uzlādes statusu un savienojumu ar uztveres ierīci; |  |  |
| 2.4 | Zondes ar integrētu bateriju, kas nodrošina vismaz 6 stundu darbu |  |  |
| 2.5 | TOCO zondē ir integrēta mātes pulsa mērīšanas funkcija - bez papildus zondēm un sensoriem |  |  |
| 2.5.1 | mātes pulsa mērījumu diapazons no bezvadu TOCO zondes vismaz no 45 līdz 230 sitieniem minūtē |  |  |
| 2.5.2 | mērījuma kļūda ne vairāk kā 2% vai 1 sit./minūtē (atkārībā, kas lielāks) |  |  |
| 2.6 | Ir iespēja monitorēt tiešo augļa EKG izmantojot tikai bezvadu zondes |  |  |
| 2.7 | Ir iespēja monitorēt intrauterīno spiedienu izmantojot tikai bezvadu zondes |  |  |
| 2.8 | Ir iespēja monitorēt mātes EKG izmantojot tikai bezvadu zondes |  |  |
| 2.9 | Ir iespēja monitorēt dvīnīšus, izmantojot tikai bezvadu zondes |  |  |
| 2.10 | Ir iespēja monitorēt trīnīšus, izmantojot tikai bezvadu zondes |  |  |
| 2.11 | Skaņas signāls, ja pacients iziet no uztvērēja ierīces uztveršanas diapazona |  |  |
| 2.12 | Ir savienojams ar fetālo monitoru no punkta 1. |  |  |
| 2.13 | Zonžu baterijas uzlādes laiks nav ilgāks par 4 stundām |  |  |
| 2.14 | Komplektācija |  |  |
| 2.14.1 | Bāzes stacija - 1 gab. |  |  |
| 2.14.2 | Bezvadu US zonde - 1 gab. |  |  |
| 2.14.3 | Bezvadu TOCO zonde - 1 gab. |  |  |

| (Ieņemamais amats) |  | (Paraksts) |  | (Vārds, uzvārds) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| z. v. |  |  |  |  |

2016. gada ____. ___________